天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：原子力显微镜  资产编号：20082866

操  作  规  程

一．开机及实验主要操作步骤：

- 打开总电源开关：打开计算机主机以及显示器电源开关，打开控制机箱电源开关。

- 打开HEB的激光开光，然后打开MAC Mode或AC Mode Controller电源开关，打开PicoScan控制软件。

- 根据样品需要，从控制软件界面中选择合适的成像模式，mode→STM、AFM、AC AFM、MAC 和TopMac。根据样品需要，从控制软件界面中选择合适的扫描头型号（100m和10m）。

- 取出扫描头，放置于扫描头基座上进行安装（注意：轻拿轻放！！！），根据成像模式需要选择合适的nose。将nose安装在scanner上，需要双手同时垂直用力，以O型圈没入扫描头为准。

- 用一个手将弹簧钥匙（Spring Key）放入弹簧一侧可以把弹簧翘起，另一只手利用镊子夹起针尖安装到nose上，弹簧一般压在针尖的1/3-1/2处。安装扫描头，连接插线，并拧紧右下方紧固螺栓，此时扫描头下方出现红色激光。

- 利用扫描头上的两个螺栓上下左右调整激光的位置，使激光对在针尖背面，安装样品时，确保针尖和样品之间有足够的距离，防止样品撞坏针尖。利用Close键初步逼近样品，可以缩短针尖逼近时间。

- 安装探测器，调整螺丝，使deflection和LFM参数满足该模式的要求。软件参数设定：设置I、P、setpoint、scan speed等。

- 点击Approach，针尖开始逼近，点击scan，开始扫描成像，同时在扫描过程中根据图像实时调整Rotate、I、P、speed等，从而获得高质量的图像。

二. 关机主要操作步骤

1. 点击Stop，停止扫描，点击withdraw数步（一般2-3步），实现退针。同时手动Open，手动退针。

2. 关闭PicoScan软件，MAC Mode AC mode Controller电源，控制机箱电源，计算机主机，总电源

3. 取下样品台并收好样品，取下探测器，放入干燥器皿。取下扫描头，取下针尖放回盒中（注意：轻拿轻放！！！）。扫描头、针尖放回干燥皿。

4. 整理实验室并把实验仪器及物品放回原处。

学院：材料科学与工程学院

（公章）

天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：原子力显微镜  资产编号：20082866

资金来源：十二五综投

型号：Agilent-S5500   规格：S5500

大型仪器专职管理人员：李伟

设备照片：

功能简介：

导电原子力成像；接触模式成像；轻敲模式；相位定量成像，采用锁相技术，相位线性度±180°；力调制模式成像；磁力成像；静电力成像；环境控制成像功能；变温成像功能；溶液成像：接触模式和轻敲模式；扫描隧道成像；摩擦力成像

学院：材料科学与工程学院

（公章）