天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：真彩色共聚焦显微镜  资产编号：20133372

操  作  规  程

- 开机：依次打开总电源，灯箱，主机控制器，电脑及显示器。

- 时间校准：首先打开软件Axio CSM 700 Software进入软件操作界面，然后放置载玻片并聚焦，点击File->configuration->Timing setting迚入时间校准，模式选择High quality mode，点击Focus adjustment，在导航窗口（Navigator）中，Zoom改为400%。调节微调焦旋钮，让绿线最清晰，然后点击Execute，开始时间校准并至校准结束。

- 图像扫描与采集：打开软件Axio CSM 700 Software进入软件操作界面，双击Live窗口实现实时成像。Normal模式（实时图像）调节粗调焦装置到适合的位置，锁紧主机右侧的锁紧螺丝，调节微调焦旋钮11直到呈现样品清晰像。按下Confocal按钮切换到共聚焦模式，可看到成像的颜色収生改变，如果此时亮度过强/过弱可以通过亮度调节旋钮3/按钮4来手动/自动调节亮度。

- 测试处理：去噪处理，扫描过程中存在的振动以及光照等因素，会影响样品的成像结果，我仧称之为噪音。为了显示更接近于真实的图像，需要尽量去除噪音的干扰。Axio CSM700 操作软件提供了两种有效去噪的方法：Noise Cut和F_Z Noise Cut。常用测量包括高度测量，距离/角度测量，粗糙度测量，颗粒度分析，3D显示等

- 图像输出与保存：软件中图像的格式为lms格式需要转化为jpg等图像格式输出。图像的输出包括报告模版方式与直接保存方式。

- 关机：以开机的反顺序，依次取下样品物镜切换到低倍，关闭软件，电脑和显示器，主机控制器，灯箱上的Shutter和Lamp（双击），让灯冷却10分钟左右，关闭灯箱电源，最后关闭总电源。

学院：材料科学与工程学院

（公章）

天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：真彩色共聚焦显微镜  资产编号：20133372

资金来源：十二五综投

型号：Zeiss CSM700   规格：CSM700

大型仪器专职管理人员：李伟

设备照片：

功能简介：

以100帧/秒的速度测量样品表面，并且测量过程中完全不会接触样品。此外，Axio CSM 700还对样品表面的三维形貌进行精确、高分辨率的显示以及测量。简易使用的软件可以为您提供多种分析选项，包括粗糙度测量、膜层厚度测量及颗粒度分析。

学院：材料科学与工程学院

（公章）